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注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式。
3.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致。

4.耗材须提供样品。
一、报价表
	序号
	项目名称
	产品名称
	注册证名称
	注册证编号
	规格型号
	包装规格
	单位
	单价（元）
	最高单项限价（元）
	四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网号（商品代码/ID码）
	生厂厂家
	备注

	1


	医用耗材一批采购项目
	医用β葡聚糖修护软膏
	
	
	
	
	
	
	294/瓶
	
	
	

	2
	
	医用β葡聚糖修护敷贴
	
	
	
	
	 
	
	217/盒
	
	
	

	3
	
	医用微交联透明质酸钠伤口敷膜
	
	
	
	
	
	
	727/瓶
	
	
	

	4
	
	注射用透明质酸钠复合溶液
	
	
	1.5ml
	
	
	
	1650/瓶
	
	
	

	5
	
	注射用透明质酸钠复合溶液
	
	
	2.5ml
	
	
	
	1000/瓶
	
	
	

	6
	
	医用退热贴
	
	
	
	
	
	
	50/片
	
	
	

	7
	
	一次性使用静脉留置针
	
	
	
	
	
	
	13.7/支
	
	
	

	8
	
	雾化吸入器
	
	
	
	
	
	
	25/支
	
	
	

	9
	
	臂式电子血压计
	
	
	
	
	
	
	299/台
	
	
	

	10
	
	非吸收性尼龙缝线
	
	
	
	
	
	
	28/包
	
	
	

	11
	
	膀胱手术器械
	
	
	
	
	
	
	1100/把
	
	
	

	12
	
	输尿管导引鞘
	
	
	
	
	
	
	1300/根
	
	
	

	13
	
	一次性使用取石网篮
	
	
	
	
	
	
	2800/根
	
	
	

	14
	
	一次性电子输尿管肾盂内窥镜导管
	
	
	
	
	
	
	3200/根
	
	
	

	15
	
	医用激光光纤
	
	
	
	
	
	
	8500/根
	
	
	

	16
	
	一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管
	
	
	
	
	
	
	1300/根
	
	
	

	17
	
	无针输液接头及延长管
	
	
	
	
	
	
	38/个
	
	
	

	18
	
	预充式导管冲洗器
	
	
	
	
	
	
	4.9/支
	
	
	

	19
	
	植入式给药装置专用针
	
	
	
	
	
	
	77/个
	
	
	

	20
	
	粘贴伤口敷料
	
	
	
	
	
	
	5.9/片
	
	
	

	21
	
	一次性使用换药包（一次性使用换药护理包）
	
	
	
	
	
	
	7/包
	
	
	

	22
	
	经外周穿刺中心静脉导管套装
	
	
	
	
	
	
	1620/套
	
	
	

	23
	
	人体润滑剂
	
	
	
	
	
	
	80/支
	
	
	

	24
	
	阴道电极
	
	
	
	
	
	
	260/个
	
	
	

	25
	
	一次性使用阴道电极
	
	
	
	
	
	
	58/个
	
	
	

	26
	
	一次性使用无菌肛门镜
	
	
	
	
	
	
	1.5/只
	
	
	

	27
	
	二十三项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒
	
	
	
	
	
	
	7920/套
	
	
	


注： （1）表中报价为含税价，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、人工费、税费等履行合同义务的全部费用及税；；

（2）产品名称及规格型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称;生产厂家需写营业执照上的全称；

（3）无需医疗器械注册证的请在“注册证名称”处打“/”；

（4）请以最小单位进行报价，若与最高单项限价单位不一致的，需在备注栏说明
（5）投标产品如果属于药械平台挂网范围内的仅限挂网产品参加报名。

二、技术参数响应表

	序号
	产品名称
	性能要求
	响 应情 况

	1
	医用β葡聚糖修护软膏
	用途：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，对敏感肌肤，红血丝有改善作用。
材质：由软膏和塑料瓶（PE）构成，软膏由纯化水，甘油，透明质酸钠，辛酸/癸酸甘油三脂，白蜂蜡，聚二甲基硅氧烷，鲸蜡硬脂醇，羊毛脂，鲸蜡硬脂基葡萄苷，卡波姆，氢氧化钠，β-葡聚糖等组成。
规格：40-50g/瓶
无菌要求：非一次性使用，无菌。             
	

	2
	医用β葡聚糖修护敷贴
	用途：适用于人体浅表性创面，I度或浅II度的烧烫伤创面，激光、光子，果酸焕肤、微整形术后创面的护理，为创面愈合提供微环境.
材质：

2.1医用 β-葡聚糖修护敷贴由液体和无纺布膜组成， 铝箔袋包装。

2.2液体主要成分包括纯化水、EDTA-二钠、甘油、 羟乙基纤维素、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、聚山梨醇酯60、丙二醇、 透明质酸钠、海藻糖、聚乙二醇-8、 1,2-己二醇、对羟基苯乙酮、 β一葡聚糖等.
规格：液体20-30ml，5-10片/盒
无菌要求：一次性使用，无菌
	

	3
	医用微交联透明质酸钠伤口敷膜
	申购该耗材的用途：适用于皮肤暗黄粗糙，炎性色沉，炎性黄褐斑和顽固性色斑，还有急性浅表性皮肤损伤（激光，损伤，过敏，痤疮等）的护理
材质：由玻璃酸钠、谷胱甘肽、注射用水、氯化钠等主要原料组成的均质透明凝胶灌装在低硼硅玻璃管制注射剂瓶内，注射液用卤化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖封口。

规格： 3-5ml。
无菌要求：一次性使用，无菌。
	

	4
	注射用透明质酸钠复合溶液
	用途：用于皮内真皮层注射填充， 以纠正颈部中重度皱纹。
材质：由预灌封注射器、 不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。 复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、 维生素B2和注射用水等组成， 其中透明质酸钠由微生物发酵法制备 ，标示浓度为5mg/mL。 复合溶液采用过滤除菌， 经无菌灌装封装在预灌封注射器内。 

3.规格：1.5ml
4.一次性使用，无菌
5.特殊需求例如浓度；≥5mg/mL。
	

	5
	注射用透明质酸钠复合溶液
	用途：用于皮内真皮层注射填充， 以改善面颈部细纹。
材质：由预灌封注射器、 不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。 复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、 维生素B2和注射用水等组成， 其中透明质酸钠由微生物发酵法制备 ，标示浓度为5mg/mL。 复合溶液采用过滤除菌， 经无菌灌装封装在预灌封注射器内。 

3.规格：2.5ml.
4.一次性使用，无菌。
5.特殊需求例如浓度；≥5mg/mL。
	

	6
	医用退热贴
	用途：用于发热患者（激光术后）的局部皮肤降温。仅用于体表完整皮肤。
材质：由塑料膜，无纺布以及采用医用聚丙烯酸，甘油，水制成的凝胶层等组成。 

3. 规格：15cm*25cm/片(±3cm)。
4.无菌要求：一次性使用，无菌。
	

	7
	一次性使用静脉留置针
	用途：用于患者外周血管静脉系统输液用；

材质：产品至少包括：留置针由护套、导管、针管、导管座、隔离塞、针座、延长管、延长管座、封管夹、端帽和肝素帽组成。聚氨酯，或同类材质
规格型号：至少包括：

24G*0.75(0.7mm*19mm）直型                       22G*1.00(0.9mm*25mm）直型

20G*1.16(1.1mm*30mm）直型

18G*1.16（1.3*30mm）直型
是否一次性使用耗材：是
是否属于消毒药械/器械：否
其他要求：产品经环氧乙烷灭菌。
	

	8
	雾化吸入器
	用途：供临床药液雾化吸入治疗用；

材质：医用级PP材料
规格型号：各型号
4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求：气道缓冲保护设计保护起雾区域不受外界气流影响，保证产雾平稳;

7、蝴蝶尾翼，内镶嵌环降低药液残留;

8、尾翼管气导管方便插拔;

9、手柄设计方便持握;

10、雾化颗粒细腻均匀平均雾粒3.9μm，小于5μm以下的占65%以上
	

	9
	臂式电子血压计
	用途：供测量人体血压和脉搏用(成人及3岁以上儿童)；

2、材质：无

3、规格型号：各型号

4、是否一次性使用耗材：否
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1.袖带佩戴提示，增加袖带缠绕正确图标显示提示

6.2.具备nfc功能，用户切换功能，最近3次平均值显示功能，请重新测试提示功能，背光功能，血压正常提示或血压偏高提示功能和一键静音功能。

6.3.血压测量方法:示波测定法

6.4.压力测量范围:(0~300) mmHg/(0.0 ~ 40.0)kPa

6.5.血压脉率范围及误差:40次/分钟(bpm)~200 次/分钟(bpm)，误差:±5%

6.6.精度:压力传感器准确性:土2mmHg(士 0.267kPa)

6.7.适用的臂围:17~47cm(厘米)

6.8.超压保护：压力达到300mmHg，急速排气保护气时间≤10秒

6.9.典型测量时间：测量模式≤15秒

6.10.排气方式:自动快速排气
	

	10
	非吸收性尼龙缝线
	1、用途：适用于一般软组织的缝合与结扎，适用于心血管、神经外科和眼科手术；

2、材质：尼龙；

3、规格型号：各型号

4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1、线体结构:编织不可吸收

6.2、线体涂层:硅酮或同类材料

6.3、线长:至少75cm

6.4、 颜色:黑色
	

	11
	膀胱手术器械
	1、用途：用于患者膀胱部位进行检查和手术用；

2、材质：不锈钢；

3、规格型号：器械至少包括

取石钳，硬性，4.5Fr*600mm；

肾石钳，硬性，4.5Fr*600mm；

碎石钳；

膀胱钳；
4、是否一次性使用耗材：否
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1、钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象。

6.2、各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑。

6.3、钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象。

6.4、耐腐蚀性能。

6.5参考图片
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	12
	输尿管导引鞘
	1、用途：用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道.；

2、材质：产品由导引鞘和扩张器组成，其中导引鞘由导引鞘管和导引鞘接头组成，扩张器由扩张器导管、扩张器接头和扩张器按手组成。导引鞘管由聚酰胺弹性体、304不锈钢和聚四氟乙烯制成，扩张器导管由聚乙烯制成，导引鞘和扩张器的表面有亲水润滑涂层，导引鞘接头采用聚酰胺弹性体制成，扩张器接头和扩张器按手采用聚丙烯制成；或上述同类材质。

3、规格型号：鞘管的内径至少包括10Fr、12Fr、14Fr，鞘管的有效长度至少35厘米、45厘米。

4、是否一次性使用耗材：是

5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

/6.1、输尿管导引鞘的导引鞘管、导引鞘管和导引鞘接头连接处的断裂力应≥15N。

6.2、扩张器和外管都有刻度和亲水涂层。
	

	13
	一次性使用取石网篮
	1、用途：适用于泌尿外科手术，在内窥镜下抓住，操控和取出结石以及其他异物；

2、材质：网篮由镍钛合金组成，外管组件由导索和导管组成，其中导索由镍钛合金材料组成，导管由聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰胺材料组成；或上述同类材质

3、规格型号：至少有三丝结构网篮和四丝结构网篮。三丝结构网篮开幅至少有11毫米和8毫米两种，镍钛合金尺寸至少包括10毫米。四丝结构网篮提供开幅至少包括11毫米，镍钛合金尺寸10毫米，网篮工作长度为至少1300mm； 
4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1、一次性使用取石网篮各连接处应能承受3N拉力持续至少10秒。
	

	14
	一次性电子输尿管肾盂内窥镜导管
	1、用途：与电子内窥镜图像处理器(UTV100)配套使用，经尿道进入人体，通过视频显示器提供影像，配合内窥镜附件，对患者输尿管及肾盂进行内镜检查或内镜手术；

2、是否一次性使用耗材：是

3、是否属于消毒药械/器械：否

4、其他要求

4.1、插入部前端双向弯曲角度270°;

4.2、插入管外径≤3.1mm;

4.3、工作通道≥3.6Fr:

4.4.工作长度：650mm；

4.5、视场角120°;

4.6、视向角:0°;

4.7、景深:3-50mm;

4.8、产品总长:890mm;

4.9、LED照明光源:满足GB/T 20145-2006中无危险类的要求;

4.10、连接配套的电子内窥镜图像处理器，在手术中具有存储手术图像及录像功能;
	

	15
	医用激光光纤
	1、用途：产品与适用的医用激光治疗设备（瑞柯恩激光设备，输出激光波长范围为375nm-2100nm，具有SMA905标准接口）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。；

2、是否一次性使用耗材：否
3、是否属于消毒药械/器械：否

4、其他要求

4.1光纤适用的波长：375nm～2100nm；      

4.2、光纤抗拉强度：≥4.9N。

4.3、光纤长度：≥2.8m

4.4、光纤的接口类型：SMA-905。

4.5、数值孔径：0.22。

4.6、光纤最小弯曲工作半径：至少包括6mm、7mm、40mm；

4.7、光纤传输效率复现性：≤±5%。

4.8、光纤的传输效率不稳定度：≤±5%。

4.9、消毒或灭菌后的光纤传输效率：不小于消毒或灭菌前的95%。

4.10、光纤被弯曲至最小工作半径时的传输效率：≥95%。

4.11、光纤在最小弯曲工作半径条件下反复弯曲100次后的传输效率：≥95%。
	

	16
	一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管
	1、用途：与图像处理器(型号:PV220)配套使用，通过视频监视器提供影像，供在尿道、膀胱和经皮肾盂的检查、诊断和治疗；

2、是否一次性使用耗材：是

3、是否属于消毒药械/器械：否

4、其他要求

4.1、插入部前端双向弯曲角度210°;

4.2、插入管外径≤5.0mm;

4.3、工作通道≥7.2Fr;

4.4、工作长度:380mm;

4.5、视场角:90°;

4.6、视向角:0°;

4.7、景深:5-80mm;

4.8、总长:655mm;
	

	17
	无针输液接头及延长管
	1、用途：适用于静脉导管、留置针、输液器等端口的连接，通过与注射器、输液器连接来完成对患者的持续或间断性静脉输液、输血或采集血液标本；

2、材质：结构及组成：无针输液接头为直通型接头，其结构由带鲁尔接头的外壳和分隔膜组成。外壳和隔膜分别由聚碳酸酯和硅橡胶制成；延长管，由聚碳酸酯、聚氨酯和丙烯腈﹣丁二烯﹣苯乙烯共聚物制成。或上述同类材质；

3、是否一次性使用耗材：是
4、是否属于消毒药械/器械：否

5、其他要求

5.1初始容量：0.3ml，重力下流速：200ml/分钟，耐高压压力：300PSI，可兼容做MRI。                                                           6、经环氧乙烷灭菌。
	

	18
	预充式导管冲洗器
	1、用途：用于使用导管(需冲管、封管)进行静脉输液的患者在不同药物治疗的间隙,封闭、冲洗导管的管路末端，适用于PICC、CVC、植入式输液港的冲管、封管；

2、材质：结构组成：主要由外套、芯杆、活塞、全密封锥头帽和0.9%氯化钠注射液组成。产品无菌、无致热原，无防腐剂，不含PVC；

3、规格型号：至少包括10ml； 

4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1、0.9%氯化钠注射液PH为4.5-7.0，氯化钠含量应为0.850%-0.950%（g/ml）。

6.2、具有防回血设计，可预防回血和降低堵管风险。

6.3、锁止环位置设计合理，避免冲洗液进入非灭菌区域导致污染。

6.4、推杆，护帽，筒体在万级洁净区局部百级保护下注塑生产。
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	植入式给药装置专用针
	1、用途：适合通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血和输血。同时适合配套使用可耐高压注射的植入式给药装置高压注射造影剂进行CT造影；

2、材质：无乳胶和塑化剂DEHP；

3、规格型号： 尺寸至少包括：19G、20G、22G，针至少包括12/15/20/25/30mm，针头至输液接口管长：200+/-10mm

4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1留置时间：至少供七天长期输注使用

6.2蝶翼形设计，耐高压325Psi注射造影剂
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	粘贴伤口敷料
	1、用途：手术切口或伤口护理用；

2、材质：由基布(聚氨酯弹性膜或医用非织造布)、粘合剂(医用压敏结构及组成胶)、防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)、离型隔离纸(防粘纸)。或同类材质；

3、规格型号：至少包括：9cm*7cm、 9cm*10cm、9cm*15cm、 9cm*25cm； 

4、是否一次性使用耗材：是

5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1、粘贴伤口敷料的外观应平整、无污染、无破损和霉变；                                                      

6.2、粘贴伤口敷料的剥离强度应不低于1.0N/cm；       

6.3、防粘敷芯的吸水倍率不小于6g/g；                

6.4、产品经环氧乙烧灭菌；
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	一次性使用换药包（一次性使用换药护理包）
	1、用途：供外用护理换药使用；

2、是否一次性使用耗材：是
3、是否属于消毒药械/器械：否

4、具体要求

配置、规格及数量至少包括以下内容：

序号

名称

规格
数量
1

镊子

尖头

1把（塑料）

2

盖盘

160mm*100mm*19mm（±10mm）

1个

3

治疗巾

600mm*500mm

600mm*400mm（±10mm）

1张

4

医用橡胶检查手套

6.5#、7.5#

（有粉、无粉）

1双

5

医用棉球

1g、0.3g、0.5g（±0.1g）
6个

6

碘伏消毒棉球包

1g、0.3g、0.5g（±0.1g）

4只棉球一包（1包）

7

纱布块

7.5cm*7.5cm*8层、7.7cm*7.5cm*8层、5cm*7.5cm*8层（±1cm）
4块（脱脂棉）

8

托盘

17cm*11cm*3cm（±1cm）

（两只）塑料

9

包布

600mm*600mm

600mm*400mm

400mm*400mm

500mm*400mm（±10mm）

1张
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	经外周穿刺中心静脉导管套装
	1、用途：适用于患者静脉内输液、输药和输营养液；

2、材质：聚氨酯或同类材质；

3、规格型号：至少单腔、双腔或三腔，满足各年龄段人群； 

4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1、包括经外周穿刺中心静脉导管、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。 

6.2、环氧乙烷灭菌
	

	23
	人体润滑剂
	1、用途：适用于人体皮肤和黏膜的润滑，可作为干性医疗器械（如窥阴器、肛检器具、导尿管等）进入人体时的润滑剂，可配合避孕套使用；

2、材质：主要成分至少包括：羟丙甲纤维素、甘油、纯化水、聚丙烯酸钠、丙二醇、苯甲酸钠、枸橼酸、香精组成；
3、规格型号：各规格型号，至少包括50g
4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否
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	阴道电极
	1、用途：用于治疗盆底功能障碍性疾病，可单人多次使用，适用于φ2.0mm插针接口的治疗设备（麦德澜盆底功能检查仪），在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信；

2、材质：由电极线、塑料基体和金属片组成。塑料基体采用ABS制成，金属片采用不锈钢制成，或上述同类材质；

3、规格型号：电极外形长度94±1mm,电极直径 28±1mm,电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻小于 0.5Ω； 

4、是否一次性使用耗材：否
5、是否属于消毒药械/器械：否

6、其他要求

6.1.阴道电极外形设计应使电极不易从阴道滑出，电极金属面积大，放置于阴道内采集盆底表面肌电信号，评估盆底肌肉功能、电刺激盆底肌肉及生物反馈训练。

6.2.支持患者自行对电极进行简单的清洗后可重复使用。

6.3.两不锈钢片间绝缘电阻应大于10MΩ。

6.4.电解质强度:两不锈钢片间施1500V电压力时1min 无闪络和击穿。

6.5.导电部分尺寸:长度:44.5mm±5%，宽度:19.3mm±5%。。
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	一次性使用阴道电极
	1、用途：用于盆底功能检查仪（（麦德澜盆底功能检查仪））筛查、评估，采集盆底肌电信号；

2、材质：由塑料基体和导电橡胶电极片组成，纺锤形，电极面积与肌纤维平行；

3、是否一次性使用耗材：是
4、是否属于消毒药械/器械：否

5、其他要求

5.1.电极插孔与对应导电橡胶电极片间导通电阻<100Ω。

5.2.两导电橡胶电极片间绝缘电阻>10MΩ。

5.3.两导电橡胶电极片间施加交流50Hz、1500V 电压历时1min 无闪络和击穿。
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	一次性使用无菌肛门镜
	1、用途：供临床肛肠检查使用。

2、材质：

2.1、一次性使用肛门镜由镜管、镜芯、圆头组成。

2.2、镜管、圆头采用符合YY/TO242-2007中规定的医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料制成。

2.3、镜芯采用符合YY/T0114-2008中规定的医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料制成。

2.4、产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。

3、规格、型号：如果按照肛门镜锥形平口的大小可分为小号、中号、大号三种规格，则选择中号。
4、是否一次性使用耗材：是
5、是否属于消毒药械/器械：否
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	二十三项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒
	使用基因芯片检测法对被筛查对象的 GJB2、GJB3、SLC26A4 和线粒体 12SrRNA 四个常见耳聋基因的 23个突变位点进行检测；
检测位点至少包括c.235delC、c.299_300delAT、c.109G>A、c.176_191del16、c.257C>G、c.512insAACG、c.427C>T、c.35insG、c.35delG、c.919-2A>G（c.IVS7-2A>G）、c.2168A>G、c.1174A>T、c.1226G>A、c.1229C>T、c.1975G>C、c.2027T>A、c.589G>A、c.1707+5G>A（c.IVS15+5G>A）、c.917insG、c.281C>T、m.1494C>T、m.1555A>G和c.538C>T）进行检测。

检测试剂满足全血与干血斑两种样本的检测，以国家药品监督管理局盖章版的产品说明书为评审依据；

完善的防控体系和质量控制：每个样本应有内对照、空白对照和阳性质控；

操作步骤简单，单次实验周期不超过4小时，投标人需根据应标的设备和试剂，提供配套的实验操作流程并标明各步骤所需时间；

检测试剂盒的检测下限不低于3ng/μL，以国家药品监督管理局盖章版的产品说明书为评审依据；

检测试剂盒有效期应不小于10个月。
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情 况

	1
	交付时间：订货后5个工作日内，在规定送货时间进行送货；如不能按时交货，请出示相关说明。若中标供应商未按照合同约定时间及时完成医用耗材交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付当批次医用耗材总价的0.5%的违约金，延期达30日，医院有权单方解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。
	

	2
	交付地点：医院指定的地点
	

	3
	付款方式：

中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后：

①中标供应商为中小微企业:医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，30日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。

②中标供应商为非中小微企业：医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，60日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。

不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外
	

	4
	中标供应商在送货时，应提供医用耗材的质检报告或合格证书，中标供应商在交货（仅限于进口货物）时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》；若为冷链运输，则需要提供冷链运输相关资料。
	

	5
	医用耗材有效期至少在半年以上，若涉及试剂，试剂批号一年不超过3个。
	

	6
	验收方案
中标供应商所供医用耗材必须符合国家食品药品监督管理总局相关要求,确保临床使用安全有效。负责提供生产及销售相关医用耗材的各种证明文件 ,符合国家有关法律、法规 ,并对真实性、合法性负责;证照在有效期内,证照号与物品相符,并做到换证后及时向医院更新 ,且保证所提供文件的真实性、可靠性、合法性,并保证注册证在合同有效期内持续有效；中标供应商提供的医用耗材应符合医院相关要求。 

2、中标供应商将医用耗材运送至医院方约定地点，按国家规定并满足医用耗材特性、远距离运输以及储存要求，标识清楚。包装、运输及验收前搬运等费用全部由中标供应商承担；凡因包装、运输以及储存不当造成损失由中标供应商承担全部责任。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。
3、 中标供应商负责按合同约定价格，及时准确地向医院提供相关合格货物,货物包装应完整无破损，中标供应商不能因送货不及时或货物质量问题影响医院使用,中标供应商送货时必须提供符合医院要求的送货单 ,送货单上必须按要求填写货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要信息，并加盖单位公章；

4、若中标供应商货物为高值耗材或其它医院规定的耗材，中标供应商应按照医院要求完成对医用耗材贴码等工作，由此产生的费用由中标供应商自行承担。

5、纳入高值耗材管理的医用耗材，需提供一物一码。
6、医院根据送货单，依照我院医用耗材验收相关制度对货物进行检验后，在送货单上签字视为确认验收。
	

	7
	其它要求：
1、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺的通知后 1日内进行处理 。若中标供应商医用耗材有质量问题，接到医院通知后一周之内没有处理，医院有权在医用耗材问题解决前拒绝支付当期货款。 

2、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺，经中标供应商认可或经有关机构鉴定确认后，中标供应商应无条件根据医院、医院员工、医院患者损失、损害后果或引发纠纷、事故、医疗质量安全事件的，由中标供应商负责积极妥善处理，医院应积极配合，中标供应商还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3、中标供应商应配合医院对医用耗材管理的相关措施和工作，若提供医用耗材为挂网耗材，中标供应商应提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码号；若出现价格下调时应及时出示相关价格调整通知并给合同执行部门审核。

4、若中标供应商不能及时送货或由于其它原因造成合同不能正常执行，应第一时间与医院进行沟通。

5、对于效期或其它问题需要更换的医用耗材，中标供应商应积极配合医院进行更换。

6、中标供应商应根据医院需求，提供医用耗材使用相关培训。

7、中标供应商应配合医院提供医用耗材相关资料及数据统计等工作，中标供应商在收到医院合同后，应积极配合医院信息化管理，及时上传合同及资质等，并完善相关信息。

8、合同期间若出现一次中标供应商提供的医用耗材质量无法满足临床使用（质量下降），医院有权要求中标供应商立即整改，并出具整改方案且承担对医院造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况，医院可单方面终止合同。合同期间若出现中标供应商未按照医院规定进行送货以致影响医院工作等情况，医院可单方面终止合同

9、医院有权对标签不明确、包装破损、包装污染、灭菌消毒期限邻近、货物损坏的货物拒收，并且医院不承担任何违约责任。
10、中标供应商所交的货物不符合招标文件及合同约定的，医院有权要求中标供应商达到招标文件及合同中规定的要求，并且中标供应商需向医院支付当批次医用耗材总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。

11、医院将与中标人签订 3年服务合同。
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	

	2
	具有良好的商业信誉
	

	3
	具有健全的财务会计制度。
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

注：未在药械平台挂网产品必须提供
七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；
（四）采购任务变更或取消的。
肾石钳                 取石钳              膀胱钳
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