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注意：
投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

本项目需另准备EXCEL电子表格（报价表）存于U盘内与投标文件一并提交!!
可报名其中一项或多项。
一、报价表
	序号
	产品名称
	供应商名称
	生产企业名称
	国别（进口/国产）
	该产品在税务发票中的名称
	注册备案证产品名称
	注册备案号
	是否挂网
	商品代码/产品流水号
	规格型号
	包装规格
	单位
	报价（元）
	最小单位报价（元/单位）
	备注

	1


	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ATP荧光检测剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	清洗机专用润滑防锈剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	清洗效果监测卡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	负压清洗机专用医疗器械润滑防锈剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	手洗润滑防锈剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水监测试纸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	电子秤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	医疗器械喷雾型润滑防锈剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	医用硅胶垫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	器械保护套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	医疗器械黄斑清洗剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	环氧乙烷灭菌化学指示标签
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	甲醛灭菌器专用甲醛灭菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	低温蒸汽甲醛灭菌包装袋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	低温蒸汽甲醛灭菌1小时极速生物指示剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	封口测试纸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	低温蒸汽甲醛灭菌化学指示标签
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	过氧化氢低温等离子体灭菌器200过氧化氢卡匣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	压力蒸汽灭菌1小时极速生物挑战包
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	碳带（电脑打印标签（卷式）专用色带）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于设备费、安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。
（2）产品名称及规格型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。
（3）无需医疗器械注册证的请在“注册证名称”处打“/”。
（4）若投标标价高于该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网价的，按挂网价执行。

（5）此项目若中标将签署长期合同，期限不超过3年。

（6）请在不参与投标的项目所在行填充“/”。

（7）若因规格型号需要新增行数，请使用合并单元格功能维持项目序号不变。

（8）请以最小包装单位进行报价。
二、技术参数响应表

	产品名称
	技术要求
	响 应情 况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌包外标识使用。

2.材质：防水,不受过氧化氢低温等离子体灭菌影响字体的清晰度或者使用标签模糊、晕染、卷边。

3.化学指示条变色均匀，变色条在标签侧面。

4.粘贴牢固，指示油墨不含铅。
5.外包装采用避光式设计。

6.检验标准符合《消毒技术规范》（或ISO11140）对于过氧化氢低温等离子体一类化学指示物的检测要求，提供符合性检测报告。
7.规格、型号：手写标签：

①标签信息含：品名、科室、检查者/包装者、锅次/锅号、灭菌日期、失效日期。

②有效期≥18个月
	
	

	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	1.用于压力蒸汽灭菌包外标识使用，为手写标签。
2.材质：防水,不受压力蒸汽灭菌影响字体的清晰度或者使用标签模糊、晕染、卷边。

3.化学指示条变色均匀，变色条在标签侧面。
4.粘贴牢固。
5.标签信息含：品名、科室、检查/包装者、锅次/锅号、灭菌日期、失效日期。
6.纸张类型为美光纸，指示油墨不含铅
7.有效期≥24个月。
9.检验标准符合《消毒技术规范》（或ISO11140）对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求，提供符合性检测报告。
	
	

	ATP荧光检测剂
	1.用途：用于检测器械清洗质量

2.检测方法学：ATP检测剂使用端擦拭于器械表面

3.与现有ATP荧光检测仪配套使用（邦亿，Byes-420）
4.规格：20支/包
5.有效期不低于6个月
	
	

	清洗机专用润滑防锈剂
	1.产品用途：用于金属器械的关节润滑和表面防锈，手工润滑、喷淋润滑均可使用；

2.颜色：无色澄清透明，可根据要求订制颜色；

3.pH值：6.5-7.5；

4.水溶性：任意比例互溶；

5.使用比例：机洗：1:300-1:400手洗：1:20-1:30；

6.使用温度：10℃-95℃；

7.提供产品第三方毒理性实验检测报告。

8.有效期：≥24个月；

9.具有防锈功能，提供第三方相关检测报告。

10.规格：≥5L/桶。
	
	

	清洗效果监测卡
	1.用于全自动清洗机的清洗效果测试。

2.不含有血液制品，测试物配方至少需包括两种蛋白质、脂肪和多聚糖，并模拟相关标准中的污染测试过程，模拟物成分符合IS015883中相关要求。

3.检测清洗效果标准符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019的要求，提供相关检测报告。

4.在清洗前，中，后不会释放任何有毒物质，指示卡可以用正常方式焚烧或按正常垃圾处理。

5.配有专用的存储记录本。
	
	

	负压清洗机专用医疗器械润滑防锈剂
	1.成分要求：医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性，完全符合高温、高压水蒸气可穿透的要求。

2.毒理性要求：对工作人员职业健康有保障，提供第三方机构出具的毒性，刺激性，致敏性检测报告，。

3.安全性要求：可直接接触人体，提供第三方机构出具的符合性检测报告

4.防锈功能要求：具有优秀的防锈功能，提供第三方机构出具的符合性检测报告

5.规格：≥5L/桶。
	
	

	手洗润滑防锈剂
	1.成分要求：医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性，完全符合高温、高压水蒸气可穿透的要求；

2.毒理性要求：对工作人员职业健康有保障，提供第三方机构出具的毒性，刺激性，致敏性检测报告；

3.安全性要求：可直接接触人体，提供第三方机构出具的符合性检测报告；

4.防锈功能要求：具有优秀的防锈功能，提供第三方机构出具的符合性检测报告。

5.规格：≥5L/桶。
	
	

	水监测试纸
	1.规格、型号包括以下两个类型：
（1）用于纯水水质监测：

①能定性分析，监测重金属含量、监测钙镁离子含量、硬度含量、余氯含量。

②避光保存，配有比色卡、量杯。
（2）用于酸性氧化电位水PH值监测：
①测量范围：PH1-14，中心溶液PH值为7（水的PH值接近7），酸性溶液PH值小于7，碱性溶液PH值大于7。
②避光保存，能撕取、配有比色卡。
③效期≥3年。
	
	

	电子秤
	用于物品称重，显示精度到g，最大称重大于15kg，带电子显示屏

方形，带置物托盘，托盘尺寸≥34cm*24cm
	
	

	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	1.用于过氧化氢等离子体灭菌，带有灭菌指示，指示灭菌过程。

2.规格型号：至少需包括75mm×100m，100mm×100m，150mm×100m，200mm×100m，250mm×100m，300mm×100m，允差±5mm。
3.采用Tyvek与复合膜烫合，具有较强的韧性和强度，耐高强度穿刺、抗氧化、阻菌性能。
4.效期：大于12个月，避光包装。
5.特卫强包装卷袋，分平面和立体。
	
	

	医疗器械喷雾型润滑防锈剂
	1.用于干燥后器械的再次润滑、保养和防锈。

2.喷雾型喷嘴，无需稀释，无需使用干燥设备，无毒无刺激。
3.规格型号：≥250ml/瓶；

4.有效期≥24个月
	
	

	医用硅胶垫
	1.材质：硅胶耐酸碱、耐腐蚀，可高温高压灭菌。

2.表面≥5mm硅胶细齿 。                                             3.规格：可根据实际情况订制尺寸。
	
	

	器械保护套
	1.材质：耐高温、硅胶，用于尖锐器械的保护 ；
2.规格型号至少需包括以下类型：

1.5mm*3mm*40mm、4mm*6.2mm*40mm、6mm*8.2mm*40mm、7.5mm*10.2mm*40mm，允差±1mm。
	
	

	医疗器械黄斑清洗剂
	1.用于黄斑类器械及器具上的黄斑的有效去除，常温水去除时间小于10min；
2.规格：≥2.5L/瓶。
	
	

	环氧乙烷灭菌化学指示标签
	1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对环氧乙烷一类化学指示物的要求，提供符合性检测报告。
2.产品外包装采用避光式设计。
3.用于环氧乙烷灭菌包外标识使用。

4.材质：防水,不受环氧乙烷灭菌影响字体的清晰度或者使用标签模糊、晕染、卷边。

5.化学指示条变色均匀，变色条在标签侧面。
6.粘贴牢固，指示油墨不含铅。
7.规格、型号：手写标签：

①标签信息含：品名、科室、检查/包装者、锅次/锅号、灭菌日期、失效日期。

②标签尺寸：25MM*100MM，允差±5%
	
	

	甲醛灭菌器专用甲醛灭菌剂
	1.成分：2%甲醛+3%乙醇的混合液；
2.需满足与我院在用的FS-130型甲醛灭菌器配套使用；

3.规格：袋装量不低于2000ml。
	
	

	低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带
	1.用于待低温甲醛灭菌的器械包的封口使用，带变色指示条；

2.规格：不低于50m一卷。

3.有效期不低于24个月。
	
	

	低温蒸汽甲醛灭菌包装袋
	1.用于低温蒸汽甲醛灭菌，带有灭菌指示，指示灭菌过程；

2.规格型号：至少需包括75mm×100mm，100mm×100mm，150mm×100mm，200mm×100mm，250mm×100mm，300mm×100mm，平面，允差±5mm。
	
	

	环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂
	1.产品检验标准符合GB18281（或ISO11138）对于环氧乙烷生物指示物的检测要求，提供符合性检测报告。

2.生物指示剂出具结果的时间不超过3小时。

3.产品有效期不低于12个月。

4.规格型号：30支/盒。

5.需满足与我院在用的KS-0303-S环氧乙烷生物阅读器配套使用。
	
	

	低温蒸汽甲醛灭菌1小时极速生物指示剂
	1.用于低温甲醛灭菌效果的生物监测，培养出结果时间小于1小时。
2.需满足与我院在用的JS-0104型甲醛生物阅读器配套使用。
	
	

	封口测试纸
	1.产品为纸和膜复合设计；

2.使用的纸为杜邦特卫强纸或其他同类材质；

3.封口温度为110-130℃；

4.产品有效期不低于24个月；

5.规格型号:≥100片/盒。
	
	

	低温蒸汽甲醛灭菌化学指示标签
	1.用于低温蒸汽甲醛灭菌包外标识使用。

2.材质：防水,不受低温蒸汽甲醛灭菌影响字体的清晰度或者使用标签模糊、晕染、卷边。

3.化学指示条变色均匀，变色条在标签侧面。
4.粘贴牢固。
5.规格、型号：手写标签：

①标签信息含：品名、科室、检查/包装者、锅次/锅号、灭菌日期、失效日期。
	
	

	过氧化氢低温等离子体灭菌器200过氧化氢卡匣
	1.产品检验标准符合《消毒技术规范》要求；

2.符合消毒产品理化技术规范的要求，提供产品卫生安全评价报告；

3.匹配性要求：需满足与我院现有新华牌PS-200X型灭菌器配套使用，提供厂家认可说明函。
	
	

	压力蒸汽灭菌1小时极速生物挑战包
	1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）及GB18281对于压力蒸汽五类化学指示物和压力蒸汽生物指示物的检测要求；
2.生物指示剂出具结果的时间不超过1小时，与JS0102型极速生物阅读器配套使用，提供厂家认可说明函；
3.产品有效期不低于18个月；
4.成品包内至少需包含极速生物指示剂1支，爬行卡1张，标配对照极速生物指示剂1支。
	
	

	碳带（电脑打印标签（卷式）专用色带）
	1.规格型号：110mm*300m，允差±5mm

2.适合于高温高压灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛灭菌过程指示标签的打印，不粘连，不褪色、不脱色。

3.需满足与我院现有标签打印机配套使用，为开放性耗材，标签打印机型号为：ZD888CR。
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情 况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交付时间：订货后5日内，在规定送货时间进行送货；如不能按时交货，请出示相关说明。若中标供应商未按照合同约定时间及时完成医用耗材交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付当批次医用耗材总价的0.5%的违约金，7日及以上，医院有权单方解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。
	
	

	2
	交付地点：医院指定的地点
	
	

	3
	付款方式：

中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

双方按批次结算货款，医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后：

①中标供应商为中小微企业:医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，30日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。

②中标供应商为非中小微企业：医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，60日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。

不满足上述付款条件的，若因中标供应商原因（包括但不限于账户被注销、被冻结、未在变更账户信息前2日内书面通知医院）导致费用逾期达到或无法达到中标供应商指定收款账户的，由中标供应商承担由此产生的一切后果和损失，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。
	
	

	4
	中标供应商在送货时，应提供医用耗材的质检报告或合格证书，中标供应商在交货（仅限于进口货物）时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》；若为冷链运输，则需要提供冷链运输相关资料。
	
	

	5
	医用耗材有效期至少在半年以上，若涉及试剂，试剂批号一年不超过3个。
	
	

	6
	验收方案
中标供应商所供医用耗材必须符合国家食品药品监督管理总局相关要求,确保临床使用安全有效。负责提供生产及销售相关医用耗材的各种证明文件 ,符合国家有关法律、法规 ,并对真实性、合法性负责;证照在有效期内,证照号与物品相符,并做到换证后及时向医院更新 ,且保证所提供文件的真实性、可靠性、合法性,并保证注册证在合同有效期内持续有效；中标供应商提供的医用耗材应符合医院相关要求。 

2、中标供应商将医用耗材运送至医院方约定地点，按国家规定并满足医用耗材特性、远距离运输以及储存要求，标识清楚。包装、运输及验收前搬运等费用全部由中标供应商承担；凡因包装、运输以及储存不当造成损失由中标供应商承担全部责任。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。
3、 中标供应商负责按合同约定价格，及时准确地向医院提供相关合格货物,货物包装应完整无破损，中标供应商不能因送货不及时或货物质量问题影响医院使用,中标供应商送货时必须提供符合医院要求的送货单 ,送货单上必须按要求填写货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要信息，并加盖单位公章；

4、若中标供应商货物为高值耗材或其它医院规定的耗材，中标供应商应按照医院要求完成对医用耗材贴码等工作，由此产生的费用由中标供应商自行承担。

5、纳入高值耗材管理的医用耗材，需提供一物一码。
6、医院根据送货单，依照我院医用耗材验收相关制度对货物进行检验后，在送货单上签字视为确认验收。
	
	

	7
	其它要求：

1、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺的通知后 1日内进行处理 。若中标供应商医用耗材有质量问题，接到医院通知后一周之内没有处理，医院有权在医用耗材问题解决前拒绝支付当期货款。 

2、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺，经中标供应商认可或经有关法定部门鉴定确认后，中标供应商应无条件根据医院、医院员工、医院患者损失、损害后果或引发纠纷、事故、医疗质量安全事件的，由中标供应商负责积极妥善处理，医院应积极配合，中标供应商还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3、中标供应商应配合医院对医用耗材管理的相关措施和工作，若提供医用耗材为挂网耗材，中标供应商应提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码号；若出现价格下调时应及时出示相关价格调整通知并给合同执行部门审核。

4、若中标供应商不能及时送货或由于其它原因造成合同不能正常执行，应第一时间与医院进行沟通。

5、对于效期或其它问题需要更换的医用耗材，中标供应商应积极配合医院进行更换。

6、中标供应商应根据医院需求，提供医用耗材使用相关培训。

7、中标供应商应配合医院提供医用耗材相关资料及数据统计等工作，中标供应商在收到医院合同后，应积极配合医院信息化管理，及时上传合同及资质等，并完善相关信息。

8、合同期间若出现一次中标供应商提供的医用耗材质量无法满足临床使用（质量下降），医院有权要求中标供应商立即整改，并出具整改方案且承担对医院造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况，医院可单方面终止合同。合同期间若出现中标供应商未按照医院规定进行送货以致影响医院工作等情况，医院可单方面终止合同

9、医院有权对标签不明确、包装破损、包装污染、灭菌消毒期限邻近、货物损坏的货物拒收，并且医院不承担任何违约责任。

10、中标供应商所交的货物不符合招标文件及合同约定的，医院有权要求中标供应商达到招标文件及合同中规定的要求，并且中标供应商需向医院支付当批次医用耗材总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。

11、若中标供应商被列入失信名单，医院有权解除合同且不承担任何违约责任。

12、医院将与中标供应商签订3年服务合同。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	

	2
	具有良好的商业信誉
	

	3
	具有健全的财务会计制度。
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。

十、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
