投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FY2026027
眉山市妇幼保健院 

（医疗废物智能收集车 采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、报价表
	序号
	项目名称
	投标产品名称
	该产品在税务发票中的名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	总价报价（元）
	生产厂家

	1
	医疗废物智能收集车
	
	
	　
	1
	个
	49000
	
	
	


备注：
（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于设备费、安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。
（2）产品名称及规格型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。
技术参数响应表

	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	总体要求（★为实质性参数）

1.★医废智能车应包含配套的医疗废物信息系统、打印机及耗材、扫码枪、物联网卡等需满足医废智能车正常工作的硬件和软件，通过扫码枪扫码、电子秤称重、车载打印机自动打印交接单，完成医废的收集、转运、存放、转交、统计、数据上报上传等过程。

2.★满足采购人医疗废物数据需多口径上报的要求，医废数据可通过车辆实时上传至四川省医疗废物在线监管平台，满足如“无废四川”等平台的数据上报工作。根据政策法规、医废管理和医院的要求，若后期需对接院内或院外其他系统或系统升级，涉及的相关费用包含在此次报价内。

3.★采集到的医废数据可以同步进行电脑端和手机监管,并且每一包医废可以通过手机扫码进行监督管理且追溯源头，实现医废整体溯源。

4.★本项目含项目实施全过程服务，护士工牌设计、排版、后台信息录入，收集人员和护士的操作培训。可针对采购人的管理要求来细化收集流程，优化收集科室顺序。

5.★质保期内车辆的维修、电池定期保养、人员培训以及智能收集车流量卡、智能车使用的所有耗材费用均含在报价内。供应商每月提供一次巡检服务。若设备在8小时内不能修复，供应商应有详细的应急预案或备用车辆，保证数据的按时、准确上报。
	
	

	2
	尺寸：≥150cm(长)*80cm(宽)*130cm(高),容积≥700L
	
	

	3
	设备载重：箱体载重≥200kg,超载50%时无可见变形。
	
	

	4
	材质及外观：箱体为不锈钢材质，耐磨性高，防渗漏、防穿刺、防遗撒；外观平滑、结构完整、无划痕，车身顶部和侧面具备取物口。符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准(HJ421-2008)》要求，整体为淡黄色，箱体有明显的医疗废物标志和警告语。
	
	

	5
	★易清洁，车身有防水功能，可以用水冲洗，防酸碱、消毒液等。顶门无凹槽，不藏污纳垢，箱体内平 滑连接。箱体内有排污口,车辆底部应具备保护板，全车无凸出的坚硬棱角。箱体外观及内部、排污口大小、车底保护板等可根据采购人要求定制。
	
	

	6
	车头独立结构单元，集成触摸一体机、打印机、无线扫描枪、监控于一体，数据实时上传。触摸一体机自带安卓系统，包含所有业务信息的确认、录入及数据采集、实时上传等功能。
	
	

	7
	扫描收集：收集过程只需通过扫码枪完成。一台车辆配备2把无线扫码枪(器),设备扫码100次情况下，误码率≤5%。
	
	

	8
	供电电池：采用锂电池或铅酸电池，充满电情况下可支持24小时工作。
	
	

	9
	称重方式：采用嵌入称重，将医废袋放入箱内即可称重，量程≥200KG。
	
	

	10
	电动助力，带有无极调速，可前进可后退，任何位置可以推行也可以拉动操作，松开油门即可刹车，操作安全方便。
	
	

	11
	设备存储：不低于2GDDR31600MHZ内存，不低于64G固态硬盘
	
	

	12
	通讯模块：支持移动、电信、联通全制式网络，实时在线监测设备
	
	

	13
	打印功能：留存接口接收数据，支持中英文、符号、特殊字符及多种条码类型打印，可实现交接回单直接打印。
	
	

	14
	具有摄像功能，可对医废收集过程录像或拍照，并自动上传到服务器。
	
	

	15
	车辆配备安全保护措施(边角防撞设施),配有遇障语音、鸣声报警功能提醒病人及家属。防止在院内发生安全隐患。
	
	

	16
	外壳防护：外壳的防尘防水能力等级≥IP45(出具第三方检验机构出具的带CMA或CNAS认证的检测报告)。
	
	

	17
	4G物联网卡，包含质保期内流量费用。
	
	

	18
	供应商须出具第三方检验机构出具的带CMA或CNAS认证的质量检测合格报告，包括高低温试验、震动试验等。
	
	

	19
	软件

1.★软件可接入四川省卫生监督综合在线监管系统等。采集到的数据可直接发送至四川省卫生监督综合在线监管平台，不允许经过第三方平台转发数据。

2.车载软件系统采集的数据须至少包括单位信息、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息、医废类型、医废重量、路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等。

3.可以采取手动录入方式，解决设备出现问题后数据完整程度的问题。

4.具备报表自动统计功能，包括监督管理报表和统计分析报表。监督管理报表包括医院预警报表、区域预警报表、医废分级统计报表、医废分级汇总报表、分医疗机构等级汇总表、医疗机构类别汇总表等。统计分析报表包括医疗机构医废统计报表、各个医疗机构科室医废统计报表、收集工人工作量报表等。
	
	

	20
	达到六大预警要求，并有相应处置流程 ：

1.未出医废预警：当天系统查询，此科室之前几天连续没收，产生预警

2.入库超时预警：收集后，多长时间没入库(24小时),产生预警

3.入库前遗失预警：同一收集设备同一车次的医废入库数量少于收集数量，或者入库超时预警发生后超过12小时仍未入库，判断为遗失预警

4.交接信息不全预警：收集此科室医废前，没扫护士工牌，移交人员显示--,产生预警

5.出库超时预警：入库后几天没有出库(48小时),产生预警；

6.入库后遗失预警：出库超时预警发生后超过48小时仍未出库，判断为遗失预警。
	
	

	21
	国产产品。
	
	


备注：

（1）以上★内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。

三、商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注

（如果偏离，请将实际情况标注在此栏）

	1
	送货地点：按采购人要求。
	
	

	2
	付款期限及方式

1.采购人最终验收合格且收到供应商开具的等额、合法有效的增值税普通发票后，若供应商为中小企业，则【30】日内，支付合同总价的【90】%；若供应商为非中小企业，则【60】日内，支付合同总价的【90】%，正常使用半年后、货物无质量问题且双方无任何未决争议，采购人向供应商无息支付剩余价款。若供应商未满足前述付款条件，采购人有权迟延付款且不承担任何违约责任。
2.采购人验收合格且收到供应商开具的等额、合法有效的增值税普通发票后，若供应商为中小企业，则【30】日内支付合同项下耗材货款；若供应商为非中小企业，则【60】日内支付合同项下耗材货款。若供应商未满足前述付款条件，采购人有权迟延付款且不承担任何违约责任。
3.支付方式为：银行转账。

4.采购人向供应商指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，若因供应商原因（包括但不限于账户被注销、被冻结、未在变更账户信息前【2】日内书面通知采购人等）导致费用逾期达到或无法达到供应商指定收款账户的，由供应商承担由此产生的一切后果和损失，采购人不承担任何违约责任。
	
	

	3
	质量标准及质保期条款

1.供应商承诺其提供的货物质量符合国家相关法律法规规定、国家标准、行业标准及采购人要求，且保证原厂全新。因货物存在质量问题导致采购人、采购人人员或第三方人身财产损失的，供应商负责处理解决，并赔偿由此给采购人、采购人人员或第三方全部损失。

2.合同项下货物质保期为【3】年，自采购人最终验收合格之日起算。供应商承诺免费提供原厂质保服务及三年期间运行所涉及的所有耗材以标签纸为例，当前一年使用量约为200卷后期可达到400卷，具体使用量以医院实际为准。进口设备还需提供生产厂家授权函或国内总代理承诺函，且更换的零部件或货物为原厂全新产品，经更换后的零部件或货物质保期自最终验收合格之日起重新起算；
3.质保期内，供应商应在接到采购人通知后【4】小时内到达现场进行处理，并在【8】小时内完成维保、抢修。供应商未在约定期限内到场维修的，每迟延【1】小时，供应商应支付采购人合同总价【0.5】‰的违约金。延迟达【24】小时及以上的，采购人有权寻求第三方机构维修，由此产生的一切费用由供应商承担，采购人代为支付的，供应商应当在接到采购人通知后【2】个工作日内向采购人支付。

4.货物因同一质量问题经供应商【2】次维修仍不能达到合同约定的质量标准及采购人要求的或货物在质保期内累计发生质量问题达到3次，采购人有权立即解除合同，供应商应退还已收取的全部价款，向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人全部损失。

5.质保期届满，若采购人购买维保（全保），供应商承诺每年维保（全保）价格不高于合同总价的【20】%/年；若不购买维保（全保），供应商承诺单次维修仅收取配件费，不收取其他任何费用，维修零配件清单中未包含部分视为供应商终身免费维修更换。（请附配件清单）
序号
名称
型号
单位
单价（元）
更换后质保期（年）
品牌
适配设备名称/型号
1
2
...


3
...
……
……
……
……
……
……
……
……

	
	

	4
	验收及交付

1.供应商将货物运送至采购人指定地点后通知采购人进行初次验收（供应商送货前需联系采购人确认送货时间，送货和验收时必须有采购人和供应商授权代表在场），初次验收合格后，供应商方能进行货物安装调试。货物标签不明确、包装破损、包装污染、或不符合招标文件及合同约定质量标准的，采购人有权拒收，且供应商应立即更换，由此增加的一切费用均由供应商承担。经更换后的货物仍不符合合同约定及采购人要求的，采购人有权解除合同，供应商应退还已收取的全部款项，向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人全部损失。因更换货物造成逾期交付的，供应商应按合同约定承担逾期交付违约责任。

2.供应商完成安装调试后，通知采购人进行最终验收，并提供安装、培训报告（需有被培训人员及供应商代表签字）、合格证或报关单（进口设备）以及案首评估单等资料，经采购人最终验收合格的，双方签署书面验收单。安装调试存在问题的，供应商应立即免费整改，经整改后仍不符合合同约定及采购人要求的，采购人有权解除合同，供应商应退还已收取的全部款项，向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人全部损失。因安装调试造成逾期交付的，供应商应按合同约定承担逾期交付违约责任。

3.供应商应当在合同生效后【15】日内完成交付，经采购人最终验收合格、双方签署书面验收报告（或送货单等），且供应商向采购人提供完整的货物单证及工具（装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等）后视为完成交付，在运输过程中及完成交付前，货物的毁损灭失风险由供应商自行承担。

4.合同履行过程中，供应商应当在收到采购人耗材等货物订单后【7】日内（若采购人需缩短交付周期的，则以采购人通知为准）完成交付，经采购人验收合格、双方签署书面验收报告（或送货单等）视为完成交付。

5.采购人对货物的验收不免除供应商对货物的任何质量责任。
	
	

	5
	双方权利与义务

1.采购人有权就货物性能、质量以及待改进的措施提出意见和建议。供应商应在采购人要求的时间内回复并提供书面改进方案（加盖公章）并及时进行整改。

2.采购人有权到供应商生产场地（或仓库）检查货物质量和生产进度。

3.供应商应当具备履行合同所需资质、技术、条件和能力，向采购人提供国家有关法律法规规定的生产及销售相关产品的各种证明文件，供应商应对其提供文件的真实性、合法性负责，做到换证后及时向采购人更新，保证相关文件在合同有效期内持续有效。

4.供应商自行负责产品包装，包装应以不损坏货物为原则，具备防潮、防震、防损坏等性能，因货物包装造成的产品质量问题及其他一切问题，均由供应商自行承担责任。

5.供应商应当负责货物包装及安装过程中产生的垃圾的清运工作，由此产生的费用由供应商自行承担。

6.供应商确保，经采购人验收合格的耗材的有效期不得低于其完整有效期的三分之二。

7.供应商人员在履行合同义务时发生人身安全事故、财产损失及其他纠纷、后果的，由供应商自行负责解决处理并承担全部责任，采购人不承担任何责任。

8.供应商、供应商人员在履行合同期间造成采购人、采购人人员或第三方人身财产损失的，供应商应赔偿采购人、采购人人员及第三方全部损失。

9.若供应商被列入失信名单，采购人有权解除合同且不承担任何违约责任。

10.供应商负责对采购人技术人员进行技术培训（可多次培训），直至采购人技术人员培训合格，培训完成后双方应签署培训报告，培训报告须由被培训人员及供应商代表签字。

11.供应商应配合采购人对设备进行搬迁。
	
	

	6
	知识产权及保密条款

1.供应商承诺提供的全部货物、配件、零部件、材料及货物包装等均不存在任何侵犯第三方知识产权及其他任何合法权利的情形，否则，引起第三方侵权指控的，供应商应负责解决处理，在【2】日内向采购人支付合同总价款【30】%的违约金并赔偿采购人由此遭受的全部损失。

2.供应商应当对合同内容及履行合同期间知悉或获取的采购人商业秘密、客户信息、患者信息、技术资料及其他未公开信息等履行保密义务，未经采购人书面许可，供应商不得以任何方式使用（履行合同义务时除外）或向第三方泄露，否则，供应商应赔偿采购人由此遭受的全部损失。合同项下供应商保密义务长期有效，不因合同终止、解除而失效。
	
	

	7
	违约责任

1.供应商逾期交付的，每逾期一日，向采购人支付合同总价款【3】‰的违约金，逾期交付【10】日及以上，采购人有权解除合同，供应商应退还已收取的全部款项，向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人全部损失。

2.采购人无故逾期支付货款的，且经供应商书面催告后仍未支付的，应以欠付款项为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向供应商支付逾期利息。

3.采购人在使用货物过程中，因供应商货物质量问题导致重大人身安全事故或经济损失的，供应商应当负责解决处理，采购人有权解除合同，供应商应退还已收取的全部款项，向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人、采购人人员及第三方全部损失。

4.供应商不具备或在合同履行期限丧失履行合同所需资质、技术、条件，或供应商注册证等在合同履行期内失效，采购人有权单方面解除合同，供应商应向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，退还已收取的全部费用，并赔偿采购人全部损失。

5.未经采购人书面许可，供应商将合同项下部分或全部权利义务转让给第三方的，采购人有权单方面解除合同，供应商应退还已收取的全部款项，向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人全部损失。

6.因供应商原因导致合同提前终止的，供应商应向采购人支付合同期内已产生订单总价款30%的违约金，并赔偿采购人全部损失。

7.供应商违反合同约定未及时联系厂家设置配送关系，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付违约金50000元，并赔偿采购人全部损失。

8.供应商违反合同约定的其他义务的，采购人有权要求供应商限期更正并支付合同总价款【3】‰的违约金，供应商拒不更正或累计违约达到【2】次的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿采购人全部损失。

9.合同项下供应商应向采购人支付的违约金、赔偿金等，采购人有权从任何一笔应付供应商款项中予以扣除，且无须征得供应商同意，供应商对此不持任何异议。

10.合同项下采购人损失包括但不限于采购人遭受的直接经济损失、预期可得利益损失以及采购人为维护权益而支出的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、检化验费、交通费、食宿费等。
	
	

	8
	不可抗力

1.合同履行过程中出现自然灾害、政策变化等不可抗力情形，致使任何一方无法按约履行合同义务的，受影响一方应当在不可抗力因素发生后立即书面通知另一方，并在不可抗力因素发生后【3】个工作日内向另一方提供有关部门出具的证明文件。
	
	

	9
	争议解决方式

1.合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，双方同意向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
	
	

	10
	通知与送达

1.合同预留的地址、电话、电子邮箱等信息为双方有效送达地址信息，适用于双方互为发送的各类通知、文件，人民法院、仲裁机构送达的诉讼文书、仲裁文书。一方有变更的，应在变更前【3】日内书面通知另一方，否则预留的信息仍为有效信息。

2.因任何一方预留信息不准确或未履行变更通知义务导致信息未被实际接收到的，视为有效送达，该方自行承担有关送达的不利后果。邮寄送达的，自邮件寄出之日起第【3】日视为送达日；以传真、电子邮件方式向对方发送文件的，自发送时视为送达；专人送达的，送达人在送达回执上记明有关情况之日视为送达日。
	
	

	11
	其他

1.合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。

2.附件作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
3.若采购人有需求，供应商应当自合同生效之日起三年内向采购人供应运行所涉及的所有耗材。
	
	

	12
	验收方案

1．验收主体：眉山市妇幼保健院

2．验收时间：根据采购人通知的时间进行配送至指定地点后

3．验收方式：由管理部门和使用部门验收

4．验收程序：对货物进行清点，对合同、送货单和实物三者进行数量、规格、品类、质量等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，货物的外观有无破损，确认服务内容、标准及供应商履约情况，在确认货物符合要求后，完成验收，签字确认。

5．验收内容及标准：

(1)清点核对货物的数量、尺寸、材质、配置等是否正确；

(2)产品资料是否齐全；

(3)质量、技术、服务及验收的相关内容是否符合要求。

其他未尽事宜，将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。
	
	


备注：
（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容。如果偏离，请将实际情况标注在备注栏。

（2）请详细阅读上述每一条条款，它们将作为后期即将签订的合同条款。

（3）请填写商务需求第三条内配件清单。
四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
十、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
