附件2

维护保养服务需求

 一、维护保养服务内容
（1）检查程控消毒时间设置并校准，根据各科室具体消毒环境及人员流动的不同，结合具体情况设置消毒时间，确保空气消毒机的消毒效果；
（2）每季度检查设备自动消毒功能并进行自检性能测试，避免设备因故障或损坏不能及时发现导致消毒失败情况的发生；
（3）每季度检测床单元消毒机的消毒效果，查看床袋、床罩密封情况，检查臭氧发生器、臭氧发生管是否完好。
（4）半年对设备机壳清洁、出风口除尘，清洗过滤网、更换活性炭、性能测试等，对机器内部易积累灰尘处每年两次进行全面清洁；
（5）根据科室需求对操作人员定期系统培训，避免因为操作不规范而引起的消毒效果不达标的情况；
（6）根据医院使用情况，建立专用维保登记记录本；
    （7）提供具体的维保服务方案，如：年度维保服务方案、维保质量保障方案、应急预案及解决方案等。
3、 维护保养服务结算方式
[bookmark: _GoBack]清洗过滤网的所有机型含人工费、清洗过滤网、清洁设备；更换所有机型过滤网含人工费、安装费等，以上均以实际保养数量计算。若涉及更换灯管、镇流器、控制板、风机以及其他配件或设备重新安装，另行计算，维护保养服务商以表格形式另行报价。
样表如下：
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	紫外线灯管
	1根
	
	含安装费用

	2
	镇流器
	1个
	
	含安装费用

	3
	控制板
	1块
	
	含安装费用

	4
	风机
	1台
	
	含安装费用

	5
	设备重新安装
	1台
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